| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-02, fax +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

Kraków, dnia 22 października 2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowanie z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultrawirówki wysokoobrotowej z wyposażeniem do oczyszczania mikropęcherzyków dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania 80.272.286.2018)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

1.	Czy Zamawiający dopuści ultrawirówkę osiągającą maksymalne prędkości 546 883 x g?

Odpowiedź:TAK, Zamawiający dopuści ultrawirówkę osiągającą maksymalne prędkości546 883xg.

2.	Ilość energii elektrycznej pozyskanej z energii mechanicznej podczas hamowania ultrawirówki jest znikoma. Możliwość oddania tej energii do sieci nie przynosi realnych korzyści dla Użytkownika. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza ultrawirówkę bez możliwość przetworzenia energii mechanicznej na elektryczną, w której ilość wydzielania ciepła podczas hamowania nie przekracza 1 kW?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza ultrawirówkę bez możliwość przetworzenia energii mechanicznej na elektryczną, w której ilość wydzielania ciepła podczas hamowania nie przekracza 1 kW

3.	Czy Zamawiający dopuszcza ultrawirówkę wyposażona w rotory tytanowe o parametrach porównywalnych do parametrów wskazanych:

a.	Tytanowy rotor kątowy

Max obroty : 70 000 rpm

Max przyspieszenie: 448 811 x g

Współczynnik k 36,3

Maksymalna pojemność 12 x 12,5 ml

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza tytanowy rotor kątowy o powyższych parametrach.

b.	Tytanowy rotor kątowy

Max obroty co najmniej : 50 000 rpm

Max przyspieszenie: 301 032 x g

Współczynnik k 68,7

Maksymalna pojemność 12 x 36 ml

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza tytanowy rotor kątowy o powyższych parametrach.

c.	Tytanowy rotor kątowy

Max obroty : 47 500 rpm

Max przyspieszenie:  250 259 x g

Współczynnik k 121

Maksymalna pojemność 6 x 100 ml

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza tytanowy rotor kątowy o powyższych parametrach.

d.	Tytanowy rotor kątowy

Max obroty 45 000 rpm

Max przyspieszenie:238 859 x g

Współczynnik k 41,4

Maksymalna pojemność 40 x 6 ml

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza tytanowy rotor kątowy o powyższych parametrach.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.

Piotr Molczyk